第28号様式（第20条関係）

年　　月　　日

高知市保健所長　　様

管理者住所

管理者氏名

エックス線装置備付届

エックス線装置を備え付けたので，医療法施行規則第24条の２の規定により，下記のとおり届け出ます。

記

| １ 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ 所在地 |  |  |  |  |
| ３ エックス線装置 | 区分 |  | 新規・更新・移設・その他（ ） |  |
|  | 製作者名 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |
|  | 台数 |  |  |  |
|  | エックス線高電圧発生装置の定格出力 | 連続 | ＫＶ ｍＡ |  |
|  |  | 短時間 | ＫＶ ｍＡ Ｓｅｃ ＫＶ ｍＡ Ｓｅｃ ＫＶ ｍＡ Ｓｅｃ |  |
|  |  | 蓄放式 | ＫＶ μＦ |  |
|  | 管球の用途 |  | 管球⑴ | 管球⑵ |
|  | 使用診療室名 |  |  |  |
| ４ 設置年月日 |  |  | 年 月 日 |  |

| エ ッ ク ス 線 装 置 の 放 射 線 障 害 の 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 の 概 要 | エックス線管の容器及び照射筒の利用線錐錐以外のエックス線量 （漏洩放射線量） | 定格管電圧50kv以下の治療用エックス線装置1.0ｍGy／時（エックス線装置の接触可能表面から５cmの距離） |  | 管球(１) 以下・超える | 管球(２) 以下・超える | 管球(３) 以下・超える |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定格管電圧50kvを超える治療用エックス線装置10ｍGy／時（エックス線管焦点から１ｍの距離）300ｍGy／時（エックス線装置の接触可能表面から５cmの距離） |  | 管球(１) 以下・超える | 管球(２) 以下・超える | 管球(３) 以下・超える |
|  |  | 定格圧電圧125kv以下の口内法撮影用エックス線装置0.25ｍGy／時（エックス線管焦点から１ｍの距離） |  | 管球(１) 以下・超える | 管球(２) 以下・超える | 管球(３) 以下・超える |
|  |  | 上に掲げるエックス線装置以外のエックス線装置1.0ｍGy／時（エックス線管焦点から１ｍの距離） |  | 管球(１) 以下・超える | 管球(２) 以下・超える | 管球(３) 以下・超える |
|  |  | コンデンサ式エックス線高電圧装置（充電状態で照射時以外）20μGy／時（エックス線管焦点から５cmの距離） |  | 管球(１) 以下・超える | 管球(２) 以下・超える | 管球(３) 以下・超える |
|  | 総ろ過 | 定格圧電圧70kv以下の口内法撮影用エックス線装置1.5㎜Al当量以上 |  | ㎜Al当量 | ㎜Al当量 | ㎜Al当量 |
|  |  | 定格圧電圧50kv以下の乳房撮影用エックス線装置0.5㎜Al当量以上又は0.03mmMo当量以上 |  | ㎜Al当量 ㎜Mo当量 | ㎜Al当量 ㎜Mo当量 | ㎜Al当量 ㎜Mo当量 |
|  |  | 上に掲げるエックス線装置以外のエックス線装置（輸血用血液照射エックス線装置及び治療用エックス線装置を除く。）2.5㎜Al当量以上 |  | ㎜Al当量 | ㎜Al当量 | ㎜Al当量 |
|  | ＣＴエックス線装置以外のエックス線装置についてはエックス線照射野を絞る装置（受像面を超えない構造） |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 透 視 用 エ ッ ク ス 線 装 置 | 患者の入射面の線Combin錐中心での空気カーマ率通常の透視用エックス線装置50ｍGy／分 高線量率透視制御を備えた装置125ｍGy／分 |  | 以下・超える | 以下・超える | 以下・超える |
|  |  | 一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマー装置 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | エックス線管焦点皮膚間距離が30㎝以上となる保持装置又はインターロック（手術中に使用する装置20㎝以上） |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率150μGy／時（受像器の接触可能表面から10cmの距離） |  | 以下・超える | 以下・超える | 以下・超える |
|  |  | 最大受像面を3.0㎝超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率150μGy／時（当該部分の接触可能表面から10㎝の距離） |  | 以下・超える | 以下・超える | 以下・超える |
|  |  | 利用線Combin錐以外のエックス線を有効に遮へいするための適切な手段 （被照射体の周囲） |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 撮影用エックス線装置 （胸部集検用間接撮影エックス線装置を除く。） 。） | エックス線管焦点皮膚間距離 （骨塩定量分析エックス線装置を除く｡) | 口内法撮影用エックス線装置 （70kv以下） 15cm以上 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 口内法撮影用エックス線装置 （70kv超） 20cm以上 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 歯科用パノラマ断層撮影装置 15cm以上 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 移動型及び携帯型エックス線装置 20cm以上 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | ＣＴエックス線装置 15㎝以上 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 乳房撮影用エックス線装置（拡大撮影を行う場合に限る。） 20㎝以上 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 上に掲げるエックス線装置以外のエックス線装置 45cm以上 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | エックス線管焦点及び患者から２ｍ以上の距離で操作できる構造の移動型・携帯型エックス線装置及び手術用エックス線装置 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 胸部集検用間接撮影エックス線装置 | 蛍光箱の防護遮へい体 1.0μGy／１Combin曝射（装置の接触可能表面から10cmの距離） |  | 以下・超える | 以下・超える | 以下・超える |
|  | 治療用エックス線装置 | エックス線の発生を遮断する インターロック |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 移動用エックス線装置 | 装置の保管場所 |  | 管 理 区 域 内 ・ その他（ ） |  |  |

| エックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 建築物の構造 |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 ・ その他（ ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 操作室 |  |  |  |  | 有 ・ 無 （ ） |  |  |  |
|  | 診療室である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 遮へい物 遮へい 物を設ける場所 |  |  |  |  | 構 造 及 び 材 料 |  |  | 厚 さ |
|  | 診療室の防護物の概要 | 天井 |  |  |  | 鉄筋コンクリート ・ その他 （ ） |  |  | mm mmPb |
|  |  | 床 |  |  |  | 鉄筋コンクリート ・ その他 （ ） |  |  | mm mmPb |
|  |  | 周 囲 の 画 壁 |  | 東 |  | 鉄筋コンクリート ・ 鉛合板モルタル ・その他（ ） |  |  | mm mmPb |
|  |  |  |  | 西 |  | 鉄筋コンクリート ・ 鉛合板モルタル ・その他（ ） |  |  | mm mmPb |
|  |  |  |  | 南 |  | 鉄筋コンクリート ・ 鉛合板モルタル ・その他（ ） |  |  | mm mmPb |
|  |  |  |  | 北 |  | 鉄筋コンクリート ・ 鉛合板モルタル ・その他（ ） |  |  | mm mmPb |
|  |  |  |  | 監視用窓 |  | 含鉛ガラス ・ その他 （ ） |  |  | mmPb |
|  |  |  |  | 出入口の扉 |  | 含鉛扉 ・ その他 （ ） |  |  | mmPb |
|  |  |  |  | その他の開口部 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示 |  |  |  |  | 患者用 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 従事者用 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 使用中の表示 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 画壁等の外側の実効線量が １mSv・１週以下となる措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 管理区域 |  | 管理区域を設ける場所 |  |  | エックス線診療室 ・ その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  | 境界における実効線量が1.3ｍSv／３月以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 立入制限措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 管理区域である旨の 標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 敷地の境界等 |  | 敷地内居住区域及び 境界における実効線量が250μSv/3月以下と なる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 入院患者の被Combin曝する放射線の実効線量が1.3mSv／３月以下となる措置（診療により被Combin曝する放射線量を除く。） |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | その他 |  | 取扱者の被Combin曝測定器具 |  |  | フィルムバッチ ・ ポケット線量計 Ｔ Ｌ Ｄ ・ リングバッチ その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  | 防護用具 （防護前掛等） |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| エックス線診療に従事する医師、歯科医師又は 診療放射線技師の氏名及び経歴 | 氏名 |  |  |  | 職種 |  | 経歴 |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |

添付書類

１　エックス線診療室の縮尺50分の１の平面図及び側面図

２　漏えい放射線測定結果報告書

３　その他参考となる資料（パンフレット等）

注意事項

平面図及び側面図には次の事項を記入すること。

⑴　エックス線診療室の隣接，上階及び下階の室等の名称

⑵　エックス線装置の位置及び照射方向

⑶　エックス線管，透視台又は撮影台から天井，床及び周囲の画壁の外側までの距離並びに防護の材質及び厚さ

⑷　管理区域及びその標識，使用中ランプ，注意事項，出入口等の位置